安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2017YLSB0405

设备名称：1。显微镜

2．低速离心机等（详见附件）

3．PHILIPS彩超保修( 单一来源采购  )

设备数量：各 1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2017年 04月 05	日至2017年 04 月 11日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2017年 04月 11 日上午11：00（北京时间）前

- 议标时间：2017年 04	月 11日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2017-04-05

## 正置生物三目显微镜技术参数

1.光学系统：所有光学系统应采用纯光学玻璃制造的无限远光学系统。

*2.齐焦距离≥60mm

3. 放大倍率：40-1500倍。

*4. 目镜筒：三目观察筒，倾斜角≤30度，视场数≥20mm，瞳距调节范围55～75mm或更宽

5. 透射光源为LED长寿命冷光源照明。

*6. 目镜：宽视野，10×视场数≥20 mm，屈光度可分别调节。

7. 物镜：E型平场消色差物镜,所有物镜系统应同轴齐焦。

*8. 物镜的数值孔径和工作距离

4× N.A.≥0.1 ,W.D≥30

10× N.A.≥0.25,W.D≥7

40×（弹簧） N.A.≥0.65,W.D≥0.65

100×（弹簧、油式） N.A.≥1.25,W.D≥0.23

9. 物镜转换器孔数：4孔

10. 物镜转换器定位性(mm)≤0.01mm

11. 粗/微调焦系统：采用粗微调同轴旋钮（手动旋转钮）调节，有粗调限位控制结构，力矩可调,低手位操作。

*12. 载物台：机械防蚀载物台,载物台移动手柄的松紧度可调,游标最小读数0.1mm,具有防下滑功能。具有双切片夹，可同时夹两个切片。

*13. 载物台具有再定焦功能:更换标本或浸油操作时,只需用手将载物台向下一推,载物台就会立刻下降,当手离开载物台时,载物台又会自动回到原始焦面位置,更有利于方便的更换切片和使用油镜。

*14. 聚光器：阿贝聚光器,N.A. 1.25;孔径光阑可调并带有物镜标识。

15.照相接口：专业数码照相TV管、C接口

16.可升级为暗视野、相差、荧光多人共览等观察方式。

17．进口品牌。

显微镜参数

技术指标

1、光学系统：采用最新无限远光学校正系统。 2、载物台：钢丝传动式机械载物台（无外漏支架式设计，杰出的耐用性及移动平稳性，避免割伤手指），带可移动刻度片夹，尺寸：120 × 132mm，行程为：76mm（X）× 30mm（Y）。 3、物镜转换器：4孔物镜转盘，内倾式，便于上样和滴加镜油。 4、聚光镜：阿贝聚光镜（带孔径光阑 N.A.1.25）。 *5、目镜：10×（视野数须≥20）二支，屈光度可调(提供厂家彩页资料供核对)。 *6、观察镜筒：双目观察筒，瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，宽眼点调节范围，至少满足378mm-427mm的眼点调节范围(提供厂家彩页资料供核对)。 *7、物镜：平场消色差物镜4只，且须符合以下参数 (提供厂家彩页资料供核对) ： 7.1、4X（数值孔径 ≥0.10,工作距离≥27.8mm）； 7.2、10X（数值孔径≥0.25,工作距离≥8.0mm）； 7.3、40X（数值孔径≥0.65,工作距离≥0.6mm）； 7.4、100X（数值孔径≥1.25,工作距离≥0.13mm）。 *8、照明系统：内置LED，寿命达20000小时。 9、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜均做了防霉处理。 10、要求显微镜在设计上便于搬运和储存安放，方便学生实验教学等要求。 11、配置要求：显微镜主机（含机架、物镜转盘、载物台、LED光源，双目镜筒，阿贝聚光镜）1台；电源线1个；防尘罩1个；10倍目镜2个；8CC镜油1瓶；4倍平场物镜1个；10倍平场消色差物镜1个；40倍平场消色差物镜1个；100倍平场消色差物镜（油）1个。 11、以上均要求为进口产品，重点参数指标须在原厂家彩页中有体现。 12、“*”参数为核心指标，必须满足或优于，并作为验收的标准。 13、须提供原厂家针对本项目的授权书和售后服务证明，售后及技术支持更有保障。

低速离心机

主要技术参数及特点

- 技术参数

  - 最高转速：4000rpm

  - 最大相对离心力：2432×g

  - 最大容量：15ml/20ml×12

  - 转速精度：±30rpm

  - 噪音≤60dB（A）

  - 定时范围：1～99min/连续/短时离心

  - 电源：AC 220V  50Hz

  - 功率：80VA

  - 重量：20kg

- 基本配置

角转子： 15ml/20ml×12

- 特点

1、台式结构，采用直流无刷无级调速电机驱动

2、设有离心力专用键，可设定离心力，也可在运行中随时观察离心力

3、 开门自动停机，确保操作安全

● 提供ISO9001：2008+YY/T0287-2003质量管理体系认证，

低速离心机主要技术参数及特点

- 技术参数

  - 最高转速：6000rpm

  - 最大相对离心力：5000×g

  - 最大容量：100ml×4

  - 转速精度：±20rpm

  - 噪音≤60dB（A）

  - 定时范围：1～9999min/连续/短时离心

  - 电源：AC 220V  50Hz

  - 功率：300VA

  - 重量：25kg

- 基本配置

标配：水平转子 4×100ml

提篮：4×100ml、 8×50ml、24×10ml/15ml、24×真空采血管（高、矮）一套

选配：角转子12×15ml

- 特点

1、 微电脑控制、数码显示

2、 采用直流无刷无级调速电机驱动

3、 10种升、降速率选择

4、 12种自定义工作模式选择

5、 转速/离心力互设、同步显示

6、 全钢制结构，不锈钢离心腔

7、 运行中可随时更改参数，无需停机

8、 电动安全门锁，不平衡保护

9、 自动平衡，无需配平

10、 点动功能，短暂离心

●提供ISO9001：2008+YY/T0287-2003质量管理体系认证，

| 电 热 恒 温 培 养 箱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |
| 一．适用范围： |  |  |  |
| (1) 温度范围 |  |  | 室温+5℃至60℃。 |
| (2) 温度均匀度 |  |  | ≤±0.3 ℃ |
| (3) 温度波动度 |  |  | ≤±0.2 ℃ |
| (4) 加温方式 |  |  | 气套式，二面加热方式 |
|  |  |  | HH-B11·600-BY |
| (5) 内部尺寸W*D*H (cm) |  |  | 60×60×75 |
| (6) 内部容积(L) |  |  | 270 |
| (7) 外部尺寸W*D*H (cm) |  |  | 77×79×108 |
| 二．温度控制器： |  |  |  |
| 特色说明 |  |  |  |
| (1) 温度传感器 |  | 温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×2 支 。 箱温控制×1支 ；门温控制×1支 。 |  |
| (2) 温度控制方式 |  | P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。 |  |
| (3) 温度转换 |  | 采微电脑线性补偿校正。 |  |
| (4) 显示界面 |  | LCD液晶屏显示， 英文显示，按键输入方式。 |  |
| (5) 定时范围 |  | 1. 1~9999分钟 ；2.无定时连续运行 |  |
| (6) 人性化操作 |  |  |  |
| a. 自动控制 |  | 温度电热输出功率调整，P.I.D微积分控制… 等。 |  |
| b. 安全自检 |  | 主要系统部件安全自检， 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止加热。 |  |
| 主要功能 |  |  |  |
| (1) 温度显示精度 | 0.1℃ 。 |  |  |
| (3) 温度控制精度 | ± 0.1℃ 。 |  |  |
| (5) 偏差值校正 | 温度偏差值补偿、校正功能。 |  |  |
| (6) I/O 自检 | 安全自检功能， 异常发生时自动断电保护及故障指示。 |  |  |
| (7) 自动演算 | 微电脑自动演算P.I.D. ，配合固态继电器功率控制，使温度控制更为精确 （比例、积分、微分＋固态继电器控制方式)。 |  |  |
| (8) 温度上下限保护 | 可设定温度保护上下限。 |  |  |
| (9) 保护装置 | 控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制。 |  |  |
| 三．结构与材质： |  |  |  |
| (1) 内箱材质 | SUS-304 不锈钢镜面板。 |  |  |
| (2) 外部材质 | SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。 |  |  |
| (3) 保温材质 | 高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超细玻璃纤维棉。 |  |  |
| (4) 箱门 |  |  |  |
| a. 内门 | 钢化玻璃内门。 |  |  |
| b. 内门防冷凝 | 箱门加热辐射方式 |  |  |
| c. 开启方向 | 单开门设计，由左侧往右侧开启方式。 |  |  |
| (5) 移动及支撑 | 滑轮移动调整摆放位置，前轮可锁止以固定位置*4只(200kg/ 轮)。 |  |  |
| (6) 搁板 | 不锈钢条栅搁板（360-BY、420-BY)×2 块，（500-BY、600-BY)×3块 ; 每层可调高度50 ㎜。 |  |  |
| 四．温度电热及循环： |  |  |  |
| (1) 送风方式 | 高阻抗马达轴流风机。送风方式为水平出风弧形循环设计。 |  |  |
| (2) 加热系统 | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自保护加热器。 |  |  |
| 五．安全保护装置： |  |  |  |
| (1) 断路器 | 小型开关断路器。 |  |  |
| (2) 控制器内部保护 |  |  |  |
| a. 温度传感器 | 断路或短路(超量程)。 |  |  |
| b. 超温保护 | 设定温度的高温保护设定。 |  |  |
| (3) 外部故障侦测保护 |  |  |  |
| a. 电热保护 |  | 加热器温度自保护器。 |  |
| (4) 故障异常报警 |  | 故障异常发生时，自动断电热保护，发出报警音。 |  |
| 六．附件： |  |  |  |
| （1）. |  | 含产品使用说明书、简易故障排除说明、产品维护说明×1。 |  |
| （2）. |  | 保险丝×1 |  |
| （3）. |  | 合格证×1 |  |
| 七．使用电源： |  | 1Ø 220V 50Hz |  |
| 八．周围环境： |  | 可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃。 |  |

| 电 热 恒 温 水 温 箱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 一．适用范围： |  |  |  | 适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。 |  |
| 指数 |  |  | 型号 | HH·W21-600-S |  |
| (1) 温度范围 |  |  |  | 室温+5℃至65℃ 。 |  |
| (2) 降温方式 |  |  |  | 自然降温 |  |
| (3) 温度波动度 |  |  |  | ≤±0.5 ℃ |  |
| (4) 温度均匀度 |  |  |  | ≤±0.5 ℃ |  |
| (5) 孔径（mm） |  |  |  | 140/110/90/70/50 |  |
| (6) 电源 |  |  |  | 单相220V 50HZ |  |
| (7) 功率(W) |  |  |  | 500 |  |
| (8) 内部尺寸W*D*H (cm) |  |  |  | 60×30×15 |  |
| (9) 内部容积(L) |  |  |  | 27 |  |
| (10) 外部尺寸W*D*H (cm) |  |  |  | 75×38×37 |  |
| (11) 包装尺寸W*D*H (cm) |  |  |  | 81×48×47 |  |
| (12) 净重/毛重(cm) |  |  |  | 19/33 |  |
| 二．温度控制器： |  |  |  |  |  |
| 特色说明 |  |  |  |  |  |
| (1) 温度传感器 |  | 温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×1 支 。 |  |  |  |
| (2) 温度控制方式 |  | P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。 |  |  |  |
| (3) 温度转换 |  | 采微电脑线性补偿校正。 |  |  |  |
| (4) 显示界面 |  | LED数码管显示， 按键输入方式。 |  |  |  |
| (5) 人性化操作 |  |  |  |  |  |
| a. 自动控制 |  | 制冷压缩机、温度电热输出功率调整，P.I.D微积分控制… 等。 |  |  |  |
| b. 安全自检 |  | 主要系统部件安全自检， 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止运转。 |  |  |  |
| c. 独立控制 |  | 控制器将加热/降温等功能完全独立控制。 |  |  |  |
| 主要功能 |  |  |  |  |  |
| (1) 温度显示精度 |  | 0.1℃ 。 |  |  |  |
| (2) 温度控制精度 |  | ± 0.1℃ 。 |  |  |  |
| (8) 偏差值校正 |  | 温度偏差值补偿、校正功能。 |  |  |  |
| (9) I/O 自检 |  | 安全自检功能， 异常发生时自动断电保护及故障指示。 |  |  |  |
| (11) 自动演算 |  | 微电脑自动演算P.I.D. ，配合固态继电器功率控制，使温度控制更为精确 （比例、积分、微分＋固态继电器控制方式)。 |  |  |  |
| (12) 温度上下限保护 |  | 可设定温度保护上下限。 |  |  |  |
| (13) 保护装置 |  | 控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制。 |  |  |  |
| 三．结构与材质： |  |  |  |  |  |
| (1) 内箱材质 |  | SUS-304 不锈钢镜面板。 |  |  |  |
| (2) 外部材质 |  | SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。 |  |  |  |
| (3) 保温材质 |  | 超细玻璃纤维棉。 |  |  |  |
| (4) 箱盖 |  |  |  |  |  |
| a. 箱盖 |  | 内 SUS-304 不锈钢镜面板，外SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。 |  |  |  |
| (5) 支撑 |  | 大尺寸橡胶脚座。 |  |  |  |
| 四．温湿度电热及循环： |  |  |  |  |  |
| (1) 加热系统 |  | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+高效能不锈钢管式加热器。 |  |  |  |
| 五．安全保护装置： |  |  |  |  |  |
| (1) 断路器 |  |  |  |  | 小型开关断路器。 |
| (2) 控制器内部保护 |  |  |  |  |  |
| a. 温湿度传感器 |  |  |  |  | 断路或短路(超量程)。 |
| b. 超温保护 |  |  |  |  | 设定温度的高温保护设定。 |
| (3) 外部故障侦测保护 |  |  |  |  |  |
| a. 电热保护 |  |  |  |  | 过载保护器(温度1组)。 |
| b. 压缩机保护 |  |  |  |  | 压缩机压力保护、过载保护器、过热保护。 |
| (4) 故障异常报警 |  |  |  |  | 故障异常发生时，自动断电保护，发出报警音。 |
| 六．附件： |  |  |  |  |  |
| (1) . | 产品使用说明书含简易故障排除说明、产品维护说明。 |  |  |  |  |
| (2) . | 保险丝 |  |  |  |  |
| (3) . | 合格证 |  |  |  |  |
| (4) . | 试管架 |  |  |  |  |
| (5) . | 水浴锅盖 |  |  |  |  |
| 七．使用电源： | 1Ø 220V 50Hz |  |  |  |  |
| 八．周围环境： | 可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃。 |  |  |  |  |